竞争性磋商文件

项目名称：野外深层土壤参数测量系统购置项目

采购单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

二零二零年六月

第一部分  磋商邀请函

中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心（以下简称采购人）拟对栾城竖井中的土壤水分监测系统，进行竞争性磋商采购。

兹邀请合格供应商参加磋商。竞争性磋商的内容主要包括设备的价格、性能、配置及售后服务等。采购人对所采购设备的性能、配置、服务需求和商务要求详见磋商文件。价格和其他要求可在磋商中进行调整。

1、项目名称：野外深层土壤参数测量系统购置项目

2、采购单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

3、采购货物名称、数量：本次磋商货物分为1个包，评标、授标以包为单位；供应商须以包为单位对包中全部内容进行投标，不可拆分。

| 包号 | 设备名称 | 数量/预算 | 应用要求 | 预设交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 包 | 野外深层土壤参数测量系统 | 1套 74万 | 完成土壤监测与采集系统供货及安装，包括传感器、数据采集器及相应数据管理和显示系统，实现对48m深竖井内不同层次土壤温度、湿度以及电导率、基质势的实时持续分布式在线监测，累积多年数据，并能采集土壤溶液。 | 合同生效后3个月内 |

4、响应性文件份数：正本一份，副本二份。

5、递交响应文件时间、地点：2020年6月24日上午9:00前，采购单位行政楼206会议室。

6．磋商开始时间、地点：2019年6月24日上午9:00，采购单位行政楼206会议室。

7、参加竞争性磋商的投标方，请于2020年6月19日前，埴写“参加竞争性磋商报名表.xls”（见附件）并电邮至邮箱LHT@sjziam.ac.cn。对未按时返回报名表的厂商，我方保留拒绝参与磋商的权利。

技术联系：

第1包：闵雷雷，0311- 85800019, 17731133677, llmin@sjziam.ac.cn

商务联系：刘慧涛，0311-85815661,13111553375，LHT@sjziam.ac.cn

采购单位地址：河北省石家庄市槐中路286号

第二部分  竞争性磋商须知

一、总则

1、适用范围：

本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商邀请中所述货物及相关服务的报价和磋商。

2、合格供应商：

参加竞争性磋商的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应授权的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

本项目不接受联合体投标。

投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

二、响应性文件组成

本次采购的仪器共1套，供应商针对该仪器提交响应性文件并参与磋商。响应性文件应用A4规格纸编制并分别装订成册。主要内容有以下几个部分组成：

1、商务部分：

（1）磋商申请及声明（原件）

（2）法人代表授权委托书（原件）

（3）营业执照（复印件）

（4）仪器生产厂家授权代理证明文件

（5）其他资信证明文件

（6）仪器报价表、详细配置及分项报价表（请务必列明分项报价，人民币报价）。

（7）供货周期及付款方式

（8）安装调试及验收方式、服务承诺

（9）相关仪器采购和安装的成功案例

以上所有复印件均需加盖供应商单位的公章。

2、技术部分：

主要包括拟提供货物的主要技术指标和性能、配置的详细说明、技术参数、满足采购人需求情况等。

投标人须以“技术需求逐条应答表”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。

三、响应性文件递交

1、响应性文件应于竞争性磋商邀请规定的截止时间之前密封递交至采购人指定的地点。

2、响应性文件需提供正本一份、副本二份，且须加盖公章。

3、响应性文件需装订成册。除供应商对错处可进行必要修改外，响应性文件不得行间插字、修改或增删。如有修改处，须经供应商法人代表或授权代表签字并加盖公章。

4、投标商如果对本招标文件有质疑，可以在购买采购文件之日起的5个工作日之内提出，否则，视同完全接受本招标文件。

四、磋商

1、在递交响应性文件时间截止后，磋商小组在规定的时间和地点分别与供应商进行磋商。

2、磋商小组：由采购人组织有关专家组成三人以上的磋商小组。

3、磋商程序：

（1）如有2家及以上的供应商，通过抽签确定磋商顺序。

（2）磋商分为两轮。第一轮：磋商小组所有成员集中与每家供应商分别进行磋商。磋商时先由供应商对提供的方案进行介绍，每套仪器不超过20分钟；磋商小组提问10分钟。

（3）第二轮磋商：供应商根据磋商文件内容以及磋商小组现场提出的要求，在规定时间内进行二次报价作为最终报价。

（4）磋商小组结合仪器技术性能参数、最终报价、质保及售后等因素，通过综合评分法确定中标供应商。

4、评分标准

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分因素 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 30 | 投标报价 | 0-30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |
| 2 | 产品性能及质量 | 48 | 关键及一般指标响应程度 | 0-35 | 关键指标（“★”指标）是必须满足的指标，如不满足将予以废标。 基础分25分，评委可根据指标的正负偏离情况酌情加减分，#号部分加减5分，非#号部分加减3分，满分35分。 凡标有最低一级序号的指标项即为一项，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  |  |  | 对产品配置的合理性、技术性能先进性、稳定性的总体评价 | 0-13 | 根据投标文件提供的产品性能及配置： 较好：10-13分 一般：7-10分 较差：0-6分 |
| 3 | 商务 | 10 | 投标人的相关业绩 | 0-10 | 关键指标（“★”指标）是必须满足的指标，如不满足将予以废标。 投标人需提供近3年内的相似项目合同案例（如单个面积大于4m2的大型测坑）至少1项。案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明。 基础分为6分，每增加一个合同案例增加2分，满分10分。 |
| 4 | 售后服务及技术支 持 | 10 | 仪器安装、培训方案、售后服务及技术支持服务承诺方案等 | 0-10 | 关键指标（“★”指标）是必须满足的指标，如不满足将予以废标。根据招标文件的要求及投标文件的应答： 较好：9-10分 一般：6-8分 较差：0-5分 |
| 5 | 其它 | 2 | 节能、环保产品 | 0-2 | 投标产品中有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发改委/国家环保局连发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） |
| 6 | 总分 | 100 |  |  |  |

5、磋商时，除报价之外，还要考虑以下因素：

（1）不接受任何“商务条款”的负偏离，如为负偏离，将作为无效报价。

（2）供货期必须符合采购需求说明的要求。

五、合同主要条款

1、采购人向成交供应商发出成交通知书（纸质或电子邮件形式），成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点签订采购合同。如成交供应商不能按规定时间签订合同，则视为弃权，采购人将选择其他供应商签订采购合同。

2、供应商须按照响应性文件的内容，为采购人提供全新的仪器，以及符合采购人需求的配置及数量。如发现仪器的性能指标、配置及数量有偏差，或存在虚假投标现象，或调试结果与供应商的承诺有偏差，采购人有权提出赔偿或解除合同。造成损失由供应商承担。

3、供应商按响应性文件签订供货时间，逾期不能供货，每推迟七天，供应商按未到货物总价的5‰赔偿采购人。

4、仪器质在质保期内出现故障，供应商须在接到报修电话立即予以响应，24小时内给出解决方案，并在约定时间内将故障排除。如不能按规定时间解决问题，供应商须提供临时代用的仪器由采购人使用，待问题解决后退回。

5、一般付款条款：进口设备开具合同价款80%的信用证，其余20%待验收合格后付清；国产设备预付20%，其余80%待验收合格后付清。供需双方如有其它付款方式要求，应在投标文件或者磋商过程中主动说明。

6、报价中包含仪器的安装调试费。

六、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。采购人遵循“过错责任原则”，有过错的一方承担调查论证费用。

七、供应商磋商注意事项

1、若供应商有提供虚假响应文件、虚假证明文件的行为，经查实，采购人将该供应商直接拒绝，不作磋商考虑。同时，再视情节轻重报有关部门。

2、详细配置及分项报价表与技术参数响应必须严格按照磋商文件的要求制作，如果未按照磋商文件的要求制作，由此产生的响应性文件被拒绝的风险由其自身承担。

3、供应商在采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以拒绝：

（1）伪造有关资质证明文件的；

（2）隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

（3）虚报产品质量的；

（4）与采购人、其他供应商串通围标的；

（5）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（6）不按照磋商文件和响应性文件确定的事项签订采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

八、本磋商文件由采购人负责解释。

第三部分  采购需求说明

第1包 野外多层土壤参数测量系统

1、设备用途

基于专业土壤监测数据采集系统，包括数据采集器及相应数据库实现对不同深度土壤温度、湿度以及电导率的实时持续在线智能监测，累积多年数据。

2、仪器配置要求

2.1 土壤水势传感器64套、土壤溶液采集器64套

2.2 数据采集、传输与管理系统1套

3、仪器性能和技术指标

3.1 数据采集、传输及管理

★3.1.1 数据采集器模拟输入通道数量在非扩展的情况下至少有8个。不限数据存储量，可永久保存；测量间隔用户可设定；

★3.1.2 数据采集传输与管理系统可连接互联网，支持无线发送功能。

★3.1.3 工作环境要求: 温度-35℃ ~ 60℃，空气湿度5% ~ 90%。

#3.1.4 数据管理软件为中文界面，可实时显示测量数据及测量曲线。数据保存为EXCEL格式。

3.2 土壤水势传感器

3.2.1 无注水，免维护，测量无滞后；

3.2.2 测量值受盐分影响较小，受土壤理化性质和土壤类型影响较小，具有长期的高稳定性。

★3.2.3 量程：饱和土壤到风干土都可准确测量。

★3.2.4 分辨率为0.1 kPa ；准确度为10%量程

★3.2.5 工作环境：-40 ~ 60℃；温度分辨率为0.1℃

#3.3 土壤溶液提取器

可实现一次加压同时抽提不同层位的土壤溶液。加压启动后自动运行无需值守。

4．技术服务

4.1 设备安装、调试、验收

4.1.1 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后3天内执行安装、调试。

4.1.2 买方安装人员对现场安装安全负全责，与买方共同开箱验货，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损。卖方应对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。技术资料与图纸应与买方要求相符，如发生破损、短缺等问题，卖方应及时提出解决方案，并尽快予以解决。

4.1.3 验收：供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收（该指标应不低于投标标书所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，商家必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.1.4 安装、调试、验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用由卖方自理。

4.2 安装调试的要求

安装调试及验收在仪器到达现场后30天之内进行，具体日期双方协商确定。

安装及调试要求如下：

★（1）要求投标人有相关的安装经验。仪器安装环境较为特殊。仪器需要在深度为48m、直径为2.8m的竖井内安装完成，竖井内壁为不锈钢，已设置有仪器安装的预留孔。投标人需提供近3年内的相似项目合同案例（如单个面积大于4m2的大型测坑）至少1项。案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明。

★（2）本项目已配备有土壤温湿盐传感器64套（SDI-12输出），需要与本次采购的仪器一同安装调试；

★（3）安装之前，需对所有的传感器进行一致性比对，通过对比不同传感器在同一水分条件下的测定结果，排除传感器之间的系统误差；

★（4）安装时，传感器要垂直筒壁，横向插入土体剖面1.5 m；

（5）仪器安装深度从地表往下0.2m直至地下48m；

（6）协助对探头在不同类型土壤下的标定，在数据采集器中可实现标定方程的修改；

（7）安装完成后，确保监测孔密封性能良好，不漏水

4.3 技术培训

安装调试之后，应用工程师将到用户现场进行为期1个工作日的现场培训,直至用户掌握怎样使用设备为止。

4.4 保修期

★4.4.1 保修期为24个月。保修期自仪器安装验收合格，双方签字之日起计算。

4.4.2 保修期内，提供免费保修（含服务费和工本费）；保修期内非用户方人为因素造成仪器故障及损坏，概由卖方无偿负责解决。

4.5 售后服务

在保修期内，工程师在收到用户的维修服务要求后24小时内做出回应，2到5个工作日到达用户现场进行维修。仪器保修期满后,向客户提供仪器使用期内的终身免费维修服务，只收取零配件费用。

5. 交货地点：用户项目现场

# 6. 供货日期：合同生效后3个月内。